ProDAQ 数据采集功能卡

ProDAQ 3424,8通道，24位Sigma-Delta模数转换功能卡。

概述

ProDAQ 3424是一款24位sigma-delta模数转换功能卡ProDAQ高精度采集卡，它适用于任何ProDAQ VXI总线主板或者LXI总线主机。

ProDAQ 3424功能卡的增益是可编程的，范围从1到1000，它给用户提供的电压范围从±10.24mV到±10.24V。4级固定的抗混叠模拟输入滤波器允许的采样率范围在20kHz到216kHZ。通过采用板载数字滤波器和选择抽取阶数可以获得低至200Hz输出频率。设置足够高的巴特沃斯的截止频率使得在通带内允许线性相位响应。

内部的FIR抽取滤波器的参数也可以被选择来确保在通带内具有线性相位响应。这就使得这种功能卡可以用在时域和频域内。

ProDAQ卡的可编程基准电压选件可以直接切换到可编程增益放大器达到on-the-fly动态校准或者自检的目的。一般的增益为1的满量程DC精确度为0.01%。

ProDAQ 3424功能卡可为IEPE/ICP传感器提供电源,并提供可访问传感器电子数据表（TEDS）的接口。这就使得该功能卡十分适用于振动测量。

规格：

| 采样 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模数转换器 | 24位Sigma-Delta |  |  |  |
| 采样频率 | 20 kHz to 108 kHz (3424-AA, 3424-AB) 20 kHz to 216 kHz (3424-BA, 3424-BB) |  |  |  |
| 采样时钟 | 内部（软件可选择0.1Hz分辨率）或外部 |  |  |  |
| 过采样 | 32 FS for 80 kHz < FS < 216 kHz 64 FS for 40 kHz < FS < 108 kHz 128 FS for 20 kHz < FS < 54 kHz |  |  |  |
| ADC滤波器的特性 | 通带：0.4535fs ；阻宽：0.5465fs 通带波动： ±0.001dB在128倍的过采样 ±0.003dB在64倍的过采样 ±0.007dB在32倍的过采样 阻带衰减：120dB ；群时延：63 1/FS |  |  |  |
| 抽取 | 软件可选0，10，100 |  |  |  |
| 抽取滤波器的特性 | 通带：0.4fs；阻带：0.5fs；通带波动：2.5µdB 阻带衰减：126dB；群时延：40 1/FS |  |  |  |
| 输入特性 |  |  |  |  |
| 通道数 | 8，同步采样 |  |  |  |
| 输入类型 | 差分或单端输入（软件可选） |  |  |  |
| 耦合方式 | 直流或交流（10µF），软件可选 |  |  |  |
| 输入信号范围 | 3424-AA, 3424-BA: ±10.24 V 3424-AB, 3424-BB: ±10.24 V to ±10.24 mV (步长 1,2, 5） |  |  |  |
| ICP电流驱动 | 4.7mA |  |  |  |
| 增益设置 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 |  |  |  |
| 模拟输入滤波器 | 4-pole 巴特沃斯滤波器 |  |  |  |
| 输入阻抗 | 10 MΩ（直流和交流耦合） |  |  |  |
| 支持TEDS | 符合IEEE 1451.4 |  |  |  |
| 最大输入电压 | ±35V直流 |  |  |  |
| 直流精度（校准） | ± (54 + 1000/Gain) µV 典型值 ± (90 + 1300/Gain) µV 最大值 |  |  |  |
| 信噪比 | 典型值103 dB ，最小>100 dB |  |  |  |
| 信噪失真比 | 典型值93dB，最小>90dB |  |  |  |
| 总谐波失真 | <0.002% |  |  |  |
| 无杂散动态范围（SFDR） | >95dB |  |  |  |
| 交叉通道相位匹配 | 功能卡 |  | 主板 | 主机 |
| 50...2kHz | <0.01 |  | <0.02 | <0.03 |
| 1kHz...20kHz | <0.1 |  | <0.2 | <0.3 |
| 20kHz...108Hz | <0.4 |  | <0.8 | <1.5 |
| 物理特性 |  |  |  |  |
| 尺寸规格 | 235x106mm |  |  |  |
| 重量 | 210g |  |  |  |
| 电源要求 |  |  |  |  |
| 功耗 | 最大20W |  |  |  |
| 使用环境 |  |  |  |  |
| 温度 |  | 0°C to +50°C (工作状态)；-40°C to +70°C (仅存储) |  |  |
| 湿度 |  | 10 % - 90 %(无冷凝) |  |  |